ĐẠI HỌC ĐHQG TPHCM

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Môn học: Vi xử lý - vi điều khiển

Học kỳ: II (2025-2026)

Đề tài: Hệ thống cân điện tử mini

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Quốc Hùng

Nhóm 7

Nguyễn Quốc Bảo    – 24520172

Nguyễn Thanh Bình – 24520200

Trần Thanh Bình       – 24520202

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2026

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài “Hệ thống cân điện tử mini” nhằm thiết kế và xây dựng một mô hình cân điện tử có kích thước nhỏ gọn, hoạt động ổn định và cho kết quả đo khối lượng với độ chính xác tương đối cao. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu nguyên lý đo lực bằng cảm biến loadcell, kết hợp với vi điều khiển để xây dựng một hệ thống cân điện tử đơn giản, chi phí thấp nhưng đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong học tập và thực tế.

Hệ thống phần cứng của cân điện tử mini bao gồm cảm biến trọng lượng loadcell, mạch khuếch đại và chuyển đổi tín hiệu HX711, vi điều khiển để xử lý dữ liệu, và màn hình LCD dùng để hiển thị khối lượng đo được. Loadcell chuyển đổi lực tác dụng thành tín hiệu điện áp rất nhỏ, tín hiệu này được HX711 khuếch đại và số hóa với độ phân giải cao. Vi điều khiển tiếp nhận dữ liệu, thực hiện hiệu chuẩn, xử lý nhiễu và tính toán khối lượng trước khi hiển thị kết quả lên LCD.

Trong quá trình thực hiện, hệ thống được hiệu chuẩn bằng các quả cân chuẩn, đồng thời áp dụng các phương pháp xử lý tín hiệu như lấy trung bình nhiều mẫu, sử dụng ngưỡng chết (dead zone) và bộ lọc số nhằm hạn chế nhiễu và dao động của số đo. Kết quả thử nghiệm cho thấy cân hoạt động ổn định, giá trị hiển thị ít thay đổi khi tải trọng không đổi. Sai số đo đạt khoảng ±0,2% đến ±0,5%, phù hợp với yêu cầu của một hệ thống cân điện tử mini.

Hệ thống cân điện tử mini có thể được ứng dụng trong cân định lượng nhỏ, cân học tập – giảng dạy, cân phòng thí nghiệm quy mô nhỏ, đồng thời là cơ sở để mở rộng nghiên cứu và phát triển các hệ thống cân tự động trong tương lai. Thông qua đề tài, người thực hiện nắm vững hơn về cảm biến lực, mạch khuếch đại tín hiệu, vi điều khiển và kỹ thuật xử lý dữ liệu trong hệ thống nhúng.

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	5

1. Lý do chọn đề tài	5

2. Mục tiêu đề tài	5

3. Phạm vi đề tài	6

4. Phương pháp thực hiện	7

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7

1. Tổng quan hệ thống cân điện tử	7

2. Cảm biến lực Loadcell	8

a) Khái niệm loadcell	8

b) Nguyên lý strain gauge	8

c) Cầu Wheatstone	9

d) Công thức điện áp đầu ra của loadcell	9

3. Module HX711	10

b) Vai trò khuếch đại và chuyển đổi ADC 24-bit	10

c) Giao tiếp của HX711 với vi điều khiển	11

4. Vi điều khiển sử dụng	12

a) Giới thiệu vi điều khiển - Arduino	12

b) Thông số kỹ thuật chính	12

c) Lý do lựa chọn vi điều khiển	13

5. Màn hình hiển thị LCD	13

a) Cấu trúc màn hình LCD	13

b) Nguyên lý hiển thị LCD 16x2	14

6. Nút nhấn (Push Button)	14

a) Nguyên lý Pull-up và Pull-down	14

b) Hiện tượng dội phím (Debounce)	15

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	15

1. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống	15

a) Khối cảm biến	15

b) Khối xử lý	16

c) Khối hiển thị	16

d) Khối nguồn	17

2. Thiết kế phần cứng	17

a) Sơ đồ nguyên lý mạch	17

b) Tính toán và thiết kế nguồn cấp	18

3. Thiết kế phần mềm	18

a) Lưu đồ thuật toán hệ thống	18

b) Các chức năng chính của chương trình	18

IV. MÔ HÌNH THỰC TẾ CỦA HỆ THỐNG	21

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	21

1. Ưu điểm của hệ thống	21

2. Nhược điểm của hệ thống	22

3. Cách khắc phục các nhược điểm	22

4. Hướng nâng cấp và phát triển trong tương lai	23

TÀI LIỆU THAM KHẢO	23

PHỤ LỤC	24

Phụ lục A: Code chương trình	24

Phụ lục B: Datasheet linh kiện	24

NỘI DUNG

# I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1. Lý do chọn đề tài

Trong đời sống và học tập hiện nay, nhu cầu đo khối lượng các vật nhỏ ngày càng phổ biến, chẳng hạn như cân thực phẩm, cân linh kiện điện tử, cân vật mẫu trong phòng thí nghiệm hoặc trong các mô hình học tập. Các loại cân điện tử thương mại tuy có độ chính xác cao nhưng giá thành tương đối lớn và cấu trúc bên trong khó tiếp cận đối với người học.

Bên cạnh đó, đối với sinh viên ngành kỹ thuật, việc nắm vững nguyên lý đo lường, cảm biến, xử lý tín hiệu và hệ thống nhúng là rất quan trọng. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống cân điện tử mini dựa trên các linh kiện phổ biến như Arduino, loadcell, HX711 và LCD sẽ giúp người học hiểu rõ hơn về quá trình thu thập và xử lý dữ liệu trong thực tế.

Xuất phát từ những lý do trên, nhóm thực hiện lựa chọn đề tài “Hệ thống cân điện tử mini” nhằm phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn ở quy mô nhỏ.

## 2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống cân điện tử mini có khả năng hoạt động ổn định và cho kết quả đo chính xác. Cụ thể, đề tài hướng tới các mục tiêu sau:

- Chuyển đổi tín hiệu tương tự từ cảm biến trọng lượng (ADC) sang dữ liệu số.

- Tính toán khối lượng thực tế dựa trên hệ số hiệu chuẩn (Toán học ALU).

- Chức năng trừ bì (Tare) để đưa giá trị cân về 0 trước khi đo.

- Đo được khối lượng các vật nhỏ trong khoảng từ 0 đến 20kg

- Hiển thị trực tiếp giá trị khối lượng đo được trên màn hình LCD.

- Áp dụng các phương pháp xử lý tín hiệu nhằm giảm nhiễu và dao động của số đo.

- Sai số đo đạt nhỏ hơn X%, phù hợp với yêu cầu của một hệ thống cân điện tử mini.

## 3. Phạm vi đề tài

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống cân điện tử mini được nghiên cứu và triển khai với các giới hạn sau:

- Chỉ thực hiện cân các vật có khối lượng nhỏ, không áp dụng cho tải trọng lớn hoặc cân công nghiệp.

- Hệ thống sử dụng nguồn cấp ngoài (không dùng pin)

- Chức năng của hệ thống dừng lại ở mức đo và hiển thị khối lượng, chưa tích hợp các tính năng nâng cao như lưu trữ dữ liệu, truyền thông không dây hay kết nối Internet.

## 4. Phương pháp thực hiện

Để hoàn thành đề tài, nhóm thực hiện áp dụng các phương pháp sau:

- Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của loadcell, module HX711, vi điều khiển Arduino và màn hình LCD.

- Thiết kế hệ thống: Xây dựng sơ đồ khối tổng thể, thiết kế mạch nguyên lý và lựa chọn linh kiện phù hợp.

- Lập trình vi điều khiển: Viết chương trình điều khiển Arduino để đọc dữ liệu từ HX711, xử lý tín hiệu, thực hiện chức năng tare và hiển thị kết quả lên LCD.

- Thử nghiệm và đánh giá: Tiến hành hiệu chuẩn bằng quả cân chuẩn, đo thử nghiệm, đánh giá độ ổn định và sai số của hệ thống.

# II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 1. Tổng quan hệ thống cân điện tử

Hệ thống cân điện tử là thiết bị đo khối lượng dựa trên nguyên lý chuyển đổi lực cơ học thành tín hiệu điện và xử lý bằng mạch điện tử. So với cân cơ học truyền thống, cân điện tử có ưu điểm là độ chính xác cao, hiển thị rõ ràng, dễ hiệu chuẩn và dễ tích hợp với các hệ thống điều khiển số.

Một hệ thống cân điện tử cơ bản bao gồm các khối chức năng chính:

- Khối cảm biến lực (Loadcell): Chuyển đổi lực tác dụng của vật cân thành tín hiệu điện.

- Khối khuếch đại và chuyển đổi ADC (HX711): Khuếch đại tín hiệu rất nhỏ từ loadcell và chuyển đổi sang dạng số.

- Khối xử lý trung tâm (Vi điều khiển - Arduino): Xử lý dữ liệu đo, lọc nhiễu, tính toán khối lượng.

- Khối hiển thị (LCD): Hiển thị kết quả đo cho người dùng.

- Khối nguồn: Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống.

Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống là:

Khối lượng → Loadcell → HX711 → Vi điều khiển (Arduino) → LCD

## 2. Cảm biến lực Loadcell

### a) Khái niệm loadcell

Loadcell là một loại cảm biến dùng để đo lực hoặc khối lượng, hoạt động dựa trên sự biến dạng đàn hồi của vật liệu khi chịu tác dụng của lực. Khi có tải trọng tác dụng, loadcell tạo ra tín hiệu điện tỉ lệ với lực tác động lên nó.

Loadcell thường được sử dụng trong các hệ thống cân điện tử, máy đo lực, hệ thống đo tải trọng và các ứng dụng công nghiệp.

### b) Nguyên lý strain gauge

Bên trong loadcell có các điện trở đặc biệt gọi là strain gauge. Khi loadcell bị biến dạng do lực tác dụng, điện trở của strain gauge sẽ thay đổi theo mức độ biến dạng.

Mối quan hệ cơ bản: Khi lực tác dụng lên loadcell tăng, loadcell bị biến dạng đàn hồi nhiều hơn. Sự biến dạng này làm các strain gauge gắn trên loadcell bị kéo giãn hoặc nén, dẫn đến điện trở của chúng thay đổi. Sự thay đổi điện trở này được chuyển thành tín hiệu điện để xác định khối lượng.

### c) Cầu Wheatstone

Các strain gauge trong loadcell được mắc thành cầu Wheatstone nhằm:

- Tăng độ nhạy của cảm biến

- Giảm ảnh hưởng của nhiệt độ và nhiễu môi trường

- Tạo ra điện áp chênh lệch dễ đo

Khi không có tải, cầu Wheatstone cân bằng và điện áp đầu ra gần bằng 0. Khi có tải, cầu bị mất cân bằng, tạo ra điện áp chênh lệch tỉ lệ với khối lượng đặt lên loadcell.

### d) Công thức điện áp đầu ra của loadcell

Điện áp đầu ra của loadcell thường rất nhỏ (mV), được biểu diễn xấp xỉ theo công thức:

Trong đó:

- Vout ​: điện áp đầu ra của loadcell

- S: độ nhạy của loadcell (mV/V)

- Vexc ​: điện áp cấp cho loadcell

- F: lực hoặc khối lượng tác dụng

- Fmax​: tải trọng định mức của loadcell

## 3. Module HX711

a) Chức năng và đặc điểm của HX711

Chức năng:

- Khuếch đại tín hiệu điện áp rất nhỏ từ loadcell.

- Chuyển đổi tín hiệu tương tự (analog) thành tín hiệu số (digital).

- Truyền dữ liệu số tới vi điều khiển (Arduino, STM32, ESP32, PIC…).

Đặc điểm chính:

- HX711 có độ phân giải 24-bit, cho khả năng đo tín hiệu rất nhỏ với độ chính xác cao.

- Tích hợp bộ khuếch đại lập trình được (PGA) với các hệ số khuếch đại 32, 64 và 128, phù hợp để khuếch đại tín hiệu từ loadcell.

- Hoạt động với điện áp từ 2.6V đến 5.5V và có mức tiêu thụ dòng thấp (~1.5 mA), thích hợp cho hệ thống nhúng và thiết bị dùng pin.

- Có hai kênh vào vi sai, trong đó kênh A thường dùng để đo loadcell với hệ số khuếch đại 64 hoặc 128, kênh B có hệ số khuếch đại 32.

- Hỗ trợ hai tốc độ lấy mẫu 10 SPS và 80 SPS, đáp ứng cả yêu cầu đo ổn định và đo nhanh.

- Giao tiếp với vi điều khiển bằng 2 chân DT và SCK, giúp việc kết nối và lập trình đơn giản.

### b) Vai trò khuếch đại và chuyển đổi ADC 24-bit

Vai trò khuếch đại (Amplifier – PGA): Loadcell hoạt động theo nguyên lý cầu Wheatstone, tạo ra tín hiệu điện áp rất nhỏ. HX711 khuếch đại tín hiệu này theo công thức:

Trong đó:

- G: Hệ số khuếch đại (32, 64 hoặc 128),

- Vin: Tín hiệu từ loadcell.

→ Tín hiệu đạt mức đủ lớn để đưa vào bộ ADC mà không bị nhiễu che lấp.

Vai trò chuyển đổi ADC 24-bit:

- ADC 24-bit cho phép phân giải: 224=16 777 216 mức

- Độ phân giải cao giúp phát hiện thay đổi rất nhỏ về khối lượng và nâng cao độ chính xác và độ ổn định phép đo.

- Dữ liệu sau khi chuyển đổi ở dạng chuỗi bit nhị phân, dễ dàng xử lý bằng phần mềm.

### c) Giao tiếp của HX711 với vi điều khiển

Các chân cơ bản của HX711:

- E+, E-: cấp nguồn cho loadcell.

- A+, A-: ngõ vào tín hiệu loadcell (kênh A).

- DT (DOUT): chân xuất dữ liệu số.

- SCK (CLK): chân xung clock điều khiển.

- VCC, GND: nguồn cho HX711.

Nguyên lý giao tiếp:

- HX711 không dùng UART, SPI hay I2C tiêu chuẩn mà dùng giao tiếp nối tiếp 2 dây riêng:
	+  Vi điều khiển tạo xung tại chân SCK.
	+  HX711 xuất từng bit dữ liệu tại chân DT.

- Mỗi lần đọc gồm 24 xung clock để lấy đủ 24 bit dữ liệu.

Trình tự đọc dữ liệu:

- Chờ chân DT xuống mức thấp.

- Vi điều khiển phát 24 xung tại chân SCK.

- Mỗi xung, HX711 gửi 1 bit dữ liệu.

- Sau 24 bit, dữ liệu được ghép thành một số nguyên 24-bit.

- Vi điều khiển xử lý và chuyển đổi sang giá trị khối lượng thông qua hệ số hiệu chuẩn.

## 4. Vi điều khiển sử dụng

### a) Giới thiệu vi điều khiển - Arduino

Trong đề tài Hệ thống cân điện tử mini, vi điều khiển Arduino Uno được sử dụng làm bộ xử lý trung tâm của hệ thống. Arduino Uno là bo mạch phát triển dựa trên vi điều khiển ATmega328P.

Vi điều khiển Arduino có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ module HX711, xử lý và tính toán giá trị khối lượng của vật cần cân, thực hiện các thuật toán lọc nhiễu, đồng thời điều khiển màn hình LCD để hiển thị kết quả đo cho người sử dụng.

### b) Thông số kỹ thuật chính

Một số thông số kỹ thuật cơ bản của Arduino Uno:

- Vi điều khiển: ATmega328P

- Điện áp hoạt động: 5V

- Điện áp cấp vào: 7–12V (qua jack DC)

- Tần số xung nhịp: 16 MHz

- Số chân Digital I/O: 14 chân (trong đó 6 chân PWM)

- Số chân Analog Input: 6 chân

- Bộ nhớ Flash: 32 KB

- SRAM: 2 KB

### c) Lý do lựa chọn vi điều khiển

Arduino Uno được lựa chọn cho đề tài vì các lý do sau:

- Dễ lập trình, ngôn ngữ đơn giản

- Có nhiều thư viện hỗ trợ sẵn cho HX711 và LCD

- Dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi

- Phù hợp với quy mô và mục tiêu của hệ thống cân điện tử mini

## 5. Màn hình hiển thị LCD

### a) Cấu trúc màn hình LCD

Màn hình LCD (Liquid Crystal Display) có cấu trúc gồm các thành phần chính:

- Hai tấm kính trong suốt, mỗi tấm được phủ một lớp phân cực ánh sáng.

- Lớp tinh thể lỏng nằm giữa hai tấm kính, có khả năng thay đổi trạng thái khi có điện áp tác động.

- Hệ thống điện cực dùng để điều khiển từng điểm ảnh hoặc từng ký tự hiển thị.

- Đèn nền (LED backlight) được đặt phía sau màn hình nhằm cung cấp ánh sáng cho việc quan sát.

- Mạch điều khiển tích hợp có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ vi điều khiển và điều khiển quá trình hiển thị.

### b) Nguyên lý hiển thị LCD 16x2

- LCD 16x2 là loại màn hình tinh thể lỏng có 16 ký tự mỗi dòng và 2 dòng.

- Bên trong LCD có chip điều khiển HD44780.

- LCD dùng tinh thể lỏng để chặn hoặc cho ánh sáng đi qua tạo ký tự.

- Khi cấp điện vào các điểm ảnh, tinh thể lỏng xoay và tạo ký tự hiển thị.

Các chân quan trọng:

- RS: chọn thanh ghi lệnh hoặc dữ liệu.

- RW: chọn chế độ đọc hoặc ghi.

- E: cho phép truyền dữ liệu.

- D0–D7: các chân dữ liệu (thường dùng D4–D7 ở chế độ 4 bit).

Cách hiển thị:

- Vi điều khiển gửi lệnh điều khiển (xóa màn hình, di chuyển con trỏ…).

- Vi điều khiển gửi dữ liệu là ký tự cần hiển thị.

## 6. Nút nhấn (Push Button)

### a) Nguyên lý Pull-up và Pull-down

- Nút nhấn dùng để đưa tín hiệu 0 hoặc 1 vào vi điều khiển.

- Khi không nhấn, chân input có thể bị trôi mức điện áp (floating).

Pull-up:

- Điện trở nối từ chân input lên VCC.

- Khi không nhấn, vi điều khiển đọc mức 1.

- Khi nhấn, chân nối xuống GND nên đọc mức 0.

Pull-down:

- Điện trở nối từ chân input xuống GND.

- Khi không nhấn, vi điều khiển đọc mức 0.

- Khi nhấn, chân nối lên VCC nên đọc mức 1.

→ Trong hệ thống cân điện tử mini sử dụng nút nhấn pull-up vì vi điều khiển có sẵn điện trở kéo lên nội.

### b) Hiện tượng dội phím (Debounce)

- Khi nhấn nút, tiếp điểm cơ khí rung tạo nhiều xung đóng/ngắt rất nhanh.

- Vi điều khiển có thể hiểu nhầm là nhấn nhiều lần.

Cách khắc phục

- Phần cứng: mắc thêm tụ điện để lọc nhiễu (mạch RC).

- Phần mềm: sau khi phát hiện nhấn, chờ 10–20 ms rồi kiểm tra lại.

# III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 1. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống

Hệ thống cân điện tử mini được thiết kế gồm các khối chức năng chính: khối cảm biến, khối xử lý, khối hiển thị và khối nguồn. Các khối này liên kết với nhau theo chuỗi xử lý tín hiệu từ lúc đặt vật cần cân cho đến khi kết quả được hiển thị trên màn hình. Nguyên lý hoạt động như sau:

Vật cần cân → Khối cảm biến (Loadcell) → Khối xử lý → Khối hiển thị (LCD)

### a) Khối cảm biến

Khối cảm biến sử dụng loadcell để đo khối lượng của vật cần cân. Loadcell hoạt động dựa trên nguyên lý điện trở biến dạng (strain gauge). Khi có lực tác dụng lên loadcell, phần tử cảm biến bị biến dạng đàn hồi, làm thay đổi điện trở của các strain gauge được gắn trên đó.

Sự thay đổi điện trở này được mắc theo cấu hình cầu Wheatstone, tạo ra một điện áp chênh lệch rất nhỏ (đơn vị mV) tỉ lệ với lực tác dụng. Điện áp đầu ra của loadcell chưa thể đưa trực tiếp vào vi điều khiển do biên độ rất nhỏ và dễ bị nhiễu, vì vậy cần được đưa qua khối xử lý để khuếch đại và chuyển đổi.

### b) Khối xử lý

Khối xử lý gồm module HX711 và vi điều khiển Arduino Uno:

- Module HX711 có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu điện áp rất nhỏ từ loadcell thông qua bộ khuếch đại lập trình được (PGA), sau đó chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số bằng bộ ADC 24-bit.

- Vi điều khiển Arduino nhận dữ liệu số từ HX711, thực hiện các công việc:

  - Lọc nhiễu và ổn định giá trị đo,

  - Tính toán khối lượng dựa trên hệ số hiệu chuẩn,

  - Thực hiện chức năng tare (trừ bì),

  - Gửi dữ liệu cần hiển thị tới màn hình LCD.

→Khối xử lý đóng vai trò trung tâm, quyết định độ chính xác và tính ổn định của hệ thống.

### c) Khối hiển thị

Khối hiển thị sử dụng màn hình LCD 16x2 để hiển thị giá trị khối lượng đo được. Màn hình có nhiệm vụ:

- Hiển thị kết quả đo khối lượng theo đơn vị gram hoặc kilogram,

- Hiển thị trạng thái hệ thống như: giá trị bằng 0 khi tare, hoặc trạng thái sẵn sàng đo.

Dữ liệu sau khi được xử lý tại khối xử lý sẽ được gửi tới LCD để hiển thị cho người sử dụng.

### d) Khối nguồn

Khối nguồn cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống, bao gồm:

- Loadcell,

- Module HX711,

- Vi điều khiển Arduino Uno,

- Màn hình LCD.

Nguồn sử dụng điện áp một chiều (DC), được lấy từ adapter ngoài hoặc cổng USB. Điện áp được ổn định ở mức 5V để phù hợp với vi điều khiển và các module ngoại vi. Khối nguồn đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định và giảm ảnh hưởng của nhiễu do biến động điện áp gây ra.

## 2. Thiết kế phần cứng

### Sơ đồ nguyên lý mạch

Sơ đồ nguyên lý mạch của hệ thống bao gồm các thành phần chính:

- Loadcell được kết nối với module HX711

- HX711 giao tiếp với Arduino thông qua hai chân DT và SCK

- Arduino kết nối với LCD 16x2 để hiển thị dữ liệu

- Nút nhấn tare được kết nối với Arduino để thực hiện chức năng trừ bì

### Tính toán và thiết kế nguồn cấp

Hệ thống sử dụng điện áp hoạt động 5V. Dòng tiêu thụ của các khối:

- Arduino: khoảng 50–70 mA

- HX711: khoảng 1–2 mA

- LCD 16x2 (có đèn nền): khoảng 20–30 mA

## 3. Thiết kế phần mềm

### Lưu đồ thuật toán hệ thống

Thuật toán hoạt động của hệ thống được xây dựng theo các bước chính:

- Khởi tạo hệ thống

- Khởi tạo HX711 và LCD

- Đọc dữ liệu từ HX711

- Lọc nhiễu dữ liệu

- Tính toán khối lượng

- Hiển thị kết quả lên LCD

- Kiểm tra nút tare

- Lặp lại quá trình đo

### b) Các chức năng chính của chương trình

Chương trình điều khiển hệ thống cân điện tử mini được xây dựng nhằm thực hiện đầy đủ các chức năng từ thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu đến hiển thị kết quả đo. Các chức năng chính bao gồm:

Khởi tạo hệ thống: Thiết lập các chân vào/ra của vi điều khiển, khởi tạo giao tiếp với module HX711 và màn hình LCD. Đồng thời thiết lập các thông số ban đầu như hệ số hiệu chuẩn và giá trị offset.

Đọc dữ liệu thô từ HX711: Vi điều khiển đọc dữ liệu số 24-bit (raw value) từ HX711 thông qua giao tiếp nối tiếp 2 dây DT và SCK. Giá trị này biểu diễn tín hiệu điện chưa xử lý tương ứng với lực tác dụng lên loadcell.

Lọc nhiễu dữ liệu đo: Do ảnh hưởng của rung động cơ học, nhiễu điện và sai số cảm biến, dữ liệu đo có thể dao động. Chương trình áp dụng phương pháp lọc như:

- Lấy trung bình nhiều mẫu

- Ngưỡng chết (dead zone)

- Hoặc lọc số đơn giản nhằm tăng độ ổn định của giá trị đo.

Tính toán khối lượng: Từ dữ liệu thô đã được lọc, chương trình thực hiện tính toán khối lượng theo công thức:

Trong đó:

- Offset là giá trị bì của hệ thống

- Hệ số hiệu chuẩn được xác định thông qua quá trình calibration bằng quả cân chuẩn

→ Kết quả tính toán cho biết khối lượng thực của vật cần cân.

Chức năng tare (trừ bì): Khi nhấn nút tare, chương trình ghi nhận lại giá trị offset mới, giúp loại bỏ khối lượng bì và đưa giá trị hiển thị về 0 trước khi cân vật tiếp theo.

Kiểm tra và xử lý giá trị bất thường: Chương trình kiểm tra các trường hợp giá trị đo âm hoặc vượt giới hạn cho phép, từ đó tự động hiệu chỉnh hoặc đặt lại giá trị đo nhằm đảm bảo độ chính xác và an toàn cho hệ thống.

Hiển thị dữ liệu lên LCD: Giá trị khối lượng sau khi xử lý được hiển thị lên màn hình LCD 16x2 với đơn vị kilogram (kg), giúp người dùng dễ dàng quan sát kết quả đo.

# IV. Mô hình thực tế của hệ thống

HX711

Cảm biến loadcell

Nút nhấn Button

ARDUINO UNO

Màn hình LCD

# V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 1. Ưu điểm của hệ thống

- Hệ thống có cấu trúc đơn giản, dễ lắp ráp và dễ mở rộng.

- Sử dụng loadcell kết hợp module HX711 cho độ phân giải cao, phù hợp với các ứng dụng cân khối lượng nhỏ.

- Vi điều khiển Arduino dễ lập trình, có nhiều thư viện hỗ trợ, thuận lợi cho học tập và nghiên cứu.

- Màn hình LCD 16x2 hiển thị rõ ràng, dễ quan sát kết quả đo.

- Có chức năng tare (trừ bì), giúp tăng tính tiện lợi khi sử dụng.

- Phù hợp cho các ứng dụng như cân thực phẩm, cân linh kiện điện tử, thí nghiệm học tập.

## 2. Nhược điểm của hệ thống

- Độ ổn định của kết quả đo chưa cao khi có rung động hoặc nhiễu môi trường.

- Hệ thống chưa tối ưu tiêu thụ năng lượng, đặc biệt khi sử dụng pin.

- Độ chính xác phụ thuộc nhiều vào quá trình hiệu chuẩn (calibration) và chất lượng loadcell.

- Chưa có khả năng lưu trữ dữ liệu hoặc truyền dữ liệu ra bên ngoài.

- Giao diện hiển thị còn đơn giản, chưa thân thiện với người dùng nâng cao.

## 3. Cách khắc phục các nhược điểm

- Áp dụng các thuật toán lọc nhiễu hiệu quả hơn như lọc trung bình trượt, lọc số thích nghi để tăng độ ổn định.

- Thiết kế cơ khí chắc chắn hơn, giảm rung và ảnh hưởng của ngoại lực lên loadcell.

- Thực hiện hiệu chuẩn định kỳ bằng quả cân chuẩn để đảm bảo độ chính xác.

- Bổ sung mạch nguồn ổn áp tốt hơn, giảm nhiễu từ nguồn cấp.

- Cải thiện giao diện hiển thị và thao tác người dùng.

## 4. Hướng nâng cấp và phát triển trong tương lai

- Tích hợp kết nối không dây như Bluetooth hoặc WiFi để truyền dữ liệu sang điện thoại hoặc máy tính.

- Bổ sung chức năng lưu trữ dữ liệu (EEPROM, thẻ nhớ SD) phục vụ theo dõi và thống kê.

- Thiết kế hệ thống sử dụng pin sạc, kết hợp chế độ tiết kiệm năng lượng.

- Phát triển ứng dụng trên điện thoại để hiển thị và quản lý dữ liệu cân.

- Nâng cấp thành hệ thống cân thông minh (IoT) phục vụ các ứng dụng hiện đại.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giao tiếp cảm biến Loadcell và HX711 với Arduino | ARDUINO KIT

Nguyên lý hoạt động của cảm biến LOADCELL. Cách sử dụng cảm biến với Arduino để làm một cân điện tử đơn giản - Nshop

Cân điện tử dùng Arduino và module HX711

# PHỤ LỤC

## Phụ lục A: Code chương trình

Code cân mini

## Phụ lục B: Datasheet linh kiện

- Datasheet Arduino

- Datasheet LCD

- Datasheet Button

- Datasheet Loadcell

- Datasheet HX711